Determinación de la  Dosis Absorbida en Recién Nacidos de una (UCIN). a partir de Exploraciones Radiológicas de Tórax

#### Arabia(1) S.M., Olguin O.R.(1)(2)

- Complejo Sanitario San Luis

- IMASL Instituto de Matemática Aplicada San Luis. Departamento de Física. Universidad Nacional de San Luis

El presente trabajo tiene por objeto determinar la dosis en la superficie de entrada (DSE), el producto dosis área (PDA), la Energía Impartida (EI) y la dosis efectiva equivalente a partir de examinaciones radiográficas de tórax, en pacientes recién nacidos de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).) del Hospital Materno Infantil  del Complejo Sanitario San Luis, Argentina.

La toma de placas radiográficas con equipos portátiles es un procedimiento de rutina, para realizar diagnósticos, vigilar la evolución de patologías como enfermedad de membrana hialina, bronconeumonía congénita, y otras causas que producen, Síndrome de Distrés Respiratorio (SDR) .

Analizamos en esta oportunidad la región toráxica, región anatómica más estudiada a través del diagnóstico convencional, método que sigue ocupando el primer lugar como  diagnóstico definitivo en diversas patologías del recién nacidos (RN).

La magnitud de dicha exposición nunca ha sido objetivamente medida, existiendo la hipótesis de que la misma es exagerada.

# I. INTRODUCCIÓN

Debemos recordar que hay efectos por radiaciones ionizantes, celulares, neuroendocrinos, genéticos, inmunológicos, etc.  Sabemos que pueden causar efectos a dosis altas en los seres humanos, pero los reales efectos de las radiaciones a niveles bajos a largo plazo no han sido identificados a niveles ciertos, ya que pueden observarse sólo muchas generaciones después, por ser un fenómeno que no depende de dosis umbral, aunque el riesgo parezca ser bajo, por razones éticas obvias, los efectos en humanos no pueden ser determinados de manera experimental por ello que debe aplicarse al exponerse un paciente a una placa radiográfica el principio de ALARA ( as low as reasonably achievable)  y siempre evaluar riesgo versus beneficio antes de ordenar una placa radiográfica, y más a un  recién nacido, ya que proporcionalmente al tamaño y su estado de desarrollo celular pueden ser más susceptibles a todos sus efectos. Se sabe además  que algunos órganos como tejido linfático y gónadas son más radiosensibles que otros como el tejido muscular y el sistema nervioso  central, por ello se recomienda protección gonadal, colimación, etc. Por lo expuesto intentamos tener registro de la radiación absorbida, producto de su seguimiento terapéutico en el término de su internación.

La irradiación de tórax en la (UCIN) es una práctica habitual, los (RN) muy frecuentemente sufren de patologías como el distrés respiratorio.

Durante la conversión de la fisiología del (RN) se producen profundos cambios fisiológicos cuando la función respiratoria pasa de la dependencia placentaria a la pulmonar.

La aireación completa de los pulmones se produce en el (RN) normal a cabo de dos o tres respiraciones. Existen diversos trastornos por los cuales el (RN) puede respirar con esfuerzo excesivo, durante los primeros días de vida, la radiología desempeña un papel crítico en la exploración del (RN), con distrés respiratorio. La historia y la exploración física tienen mucho menos importancia en un (RN) que en un niño mayor o en un adulto, es así que el exámen radiológico es de extrema importancia. El distrés respiratorio puede deberse a causas intratoráxicas, cardíacas o pulmonares; extratoráxicas, intracraneal, hemorragia, tumor; abdominal, perforación, obstrucción; sistémica, sepsis, anemia; pulmón inmaduro, enfermedad de membrana hialina, aspiración  de líquido amniótico, etc.

La radiografía de tórax es un procedimiento  irrremplazable, para realizar diagnósticos, y vigilar la evolución de distintas patologías respiratorias como así también para observar la  ubicación de catéteres umbilicales, femorales, subclavios, percutáneos, sonda nasogástrica, tubos endotraqueales, control  posextubación .

La magnitud de dicha exposición nunca ha sido objetivamente medida,  ni en los recién nacidos ni en el personal de enfermería, y técnico, en la (UCIN), existiendo la hipótesis de que la exposición es exagerada, que son solicitadas,  placas radiográficas en exceso o innecesarias, radiografías que una vez tomadas a veces no son vistas por el médico tratante, radiografías que se repiten  porque han quedado mal tomadas, etc.

Estas radiaciones pasan desapercibidas pues no se sienten en el momento de su interacción, generando así una falsa sensación de seguridad.

Nuestro interés en esta oportunidad es medir la dosis de radiación absorbida en el (RN), con las técnicas que se aplican habitualmente, y poder sacar a través de una simple ecuación la dosis total que recibe el (RN)  al término de su internación en la (UCIN).

# II. MATERIALES Y MÉTODOS

Lo gráficos 1, 2, 3 y 4 muestran los pacientes que ingresaron a la (UCIN) en el primer semestre  del corriente año, afectados por el Sindrome Distrés Respiratorio (SDR I), (SDR II), Sindrome de Aspiración de Líquido Amniótico (SALAM) y otras consecuencias respiratorias.

Además se hace una comparación con casos del año 2005 y su clasificación por peso del (RN).

Todas las examinaciones radiográficas fueron realizadas con un equipo de Rx móvil marca SIMEN Polymobil 10, con una capa hemirreductora de 1.93 mm de aluminio. Se utilizó chasis de 18x24cm marca Kónica, y pantallas de la misma marca, sensibles a luz verde.

Las mediciones fueron efectuadas con un fantoma colocado sobre la incubadora, el chasis se ubicó directamente sobre esta a una distancia foco - film (DFF) de 95.5 cm. La distancia foco – cámara de ionización fue de 80 cm. Esta distancia fue la máxima permitida por el diseño equipo. El haz de radiación fue colimado al área de interés. Las medidas de exposición y por consiguiente de la dosis fueron realizadas para las examinaciones más frecuentes, principalmente tórax.

Figura 1

Dispositivo experimental para medición de parámetros físicos y salida del tubo de Rx.

Método de Medida

Tanto la determinación de la capa hemirreductora del equipo como los parámetros físicos del tubo de Rx fueron realizados con equipo de control de calidad marca INOVISION - modelo 10100A, dosímetro, cámara de ionización de 15 cc, kilovoltimetro no invasivo, timer, láminas de aluminio de distintos espesores. La dosis en la superficie de entrada (DSE) fue estimada para cada tipo de paciente y para cada exposición a partir de los factores técnicos conocidos, la salida del tubo de Rx y el factor de retrodispersión (Back Scatter Factor) (BSF) de acuerdo con la siguiente expresión:

(1)DSE = salidaμ GymAs×mAs ×BSF×ISL × μenρtejidoμenρaire

donde:

(ISL): es el factor de corrección por cuadrado de la distancia, entre distancia foco-cámara (74,5 cm) y la distancia foco – superficie (80 cm)

μenρtejidoμenρaire  es la relación entre los coeficientes másicos de absorción de energía para el tejido y el aire respectivamente.

Se uso un factor de retrodispersión (BSF) de 1.1± 5%, determinado por Chapple et al (1) para un neonato con un espesor del cuerpo de 5 cm, con un potencial de tubo en el rango de 50 – 70 kVp para un tamaño de campo entre 70 – 300 cm2 usando técnicas de Monte Carlo.

La distancia foco – superficie (DFS) no fue medida directamente pero se aproximó por la diferencia entre la (DFS) y el diámetro equivalente en agua del neonato. Para ello se uso un diámetro equivalente promedio igual a 7 cm ± 1 cm.

La relación entre los coeficientes másicos de absorción de energía promediado sobre todo el espectro de energías fue evaluado para músculo como lo define el ICRU (International Commission on Radiation Units and Measuraments) y es igual a 1.05 para el rango entre 50 – 58 kVp usado en el presente trabajo, con una incerteza no mayor al ± 1% (2).

La incerteza en la (DSE) fue calculada como la raíz cuadrada de la suma de las incertezas estimadas en las medidas de la salida del equipo de Rx (± 3.2%), el uso del diámetro del paciente en la corrección por cuadrado de la distancia (ISL) (± 5%) y la evaluación del (BSF) (± 5%), para dar un valor de ± 8%.

La Energía Impartida (EI) al neonato se obtiene a partir de la dosis en la superficie de entrada (DSE) integrada sobre el área irradiada (Producto Dosis – Área) (PDA). El área del cuerpo irradiada para cada radiografía fue deducida a partir de medir el área expuesta en el film. Esta área puede variar ampliamente para diferentes tamaños de pacientes, pero tal variación depende principalmente del grado de colimación empleada. El producto dosis área (PDA) puede ser aproximado (3) por el producto de la (DSE) y el área del film irradiado (160 cm2) pero desmagnificado a partir de la distancia foco – film a la distancia foco – superficie (134 cm2 para nuestro caso). Esta aproximación resulta en un (PDA) que incluye el factor de retrodispersión, dado que en el cálculo de la (DSE) se incluye el factor (BSF).

La Energía Impartida (EI) es calculada a partir del (PDA) usando factores de conversión para neonatos expuestos a Rx con energías entre 50 kVp y 70 kVp, determinado por Chapple et al (1).

Estimación del riesgo por radiaciones pueden hacerse a partir de la (EI) asumiendo que todos los órganos radiosensibles están uniformemente distribuidos en la porción de cuerpo irradiado. La Dosis en Cuerpo Completo (DCC) se determina dividiendo la (EI) por el peso del neonato(3) .

La dosis efectiva fue estimada usando factores de conversión dados por el NRPB (National Radiological Protection Board)(4) para estimar dosis efectiva a partir de medidas de (DSE) para niños menores a 1 año y para examinaciones radiográficas (AP) de tórax.

III. RESULTADOS

El número medio de examinaciones recibidas por un neonato en el transcurso de su estadía en la (UCIN) es de 3.5, el cual se compara con otros estudios 3.2(3), 3.8(5),  5.3 (1) y 4.7 (6).

La Tabla 1 muestra los valores de la dosis en la superficie de entrada (DSE) media por radiografía para neonatos de diferentes pesos y los parámetros físicos de la técnica radiográfica utilizada.

El resultado de nuestro estudio muestra que los infantes no reciben una radiación que pueda ser considerada ¨excesiva¨ para este tipo de examinación.

Tabla 1

Resumen que incluye peso del neonato, técnica radiográfica y dosis en la superficie de entrada (DSE)

La (DSE) se encontró que está en algunos casos por debajo o muy próximo a los valores de dosis de referencia de la Comisión Europea(7) de 80 Gy para radiografías móviles de tórax y de la dosis de referencia del NRPB de 50 Gy para cada examinación de tórax (8).

La tabla 2 resume los resultados de (DSE), (PDA), (EI), y cálculo de la dosis efectiva como una función del peso del neonato.

Tabla 2

Resumen que incluye datos del paciente, técnica radiográfica y dosis de radiación estimadas en neonatos

La (EI) total depende muy fuertemente del área de irradiación, mostrando la importancia que tiene la colimación en examinaciones radiográficas.

La estimación del riesgo por irradiación puede estimarse a partir de la (EI), asumiendo que todos los órganos radiosensibles son considerados uniformemente distribuidos en la porción de cuerpo irradiado o a partir de la dosis efectiva. Es dificultoso determinar el factor de

Tabla 3

Comparación de dosis en la superficie de entrada (DSE)  y energía impartida (EI) con datos publicados previamente para exploraciones de tórax en neonatos.

riesgo mas apropiado para neonatos. Las alternativas son dos, correlacionamos nuestros datos con estudios en fetos en útero o se asume que la sensitividad a la radiación ionizante para bebes recién nacidos es muy similar a niños muy pequeños.

De acuerdo a la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) reporte 60(9), el riesgo de cáncer infantil debido a exposición pre-natal se ha estimado que varia desde 2.8 10-2 Sv-1 a 13.0 10-2 Sv-1. De esta manera el riesgo de contraer cáncer infantil a partir de una sola radiografía será del orden de  (0.1 a 0.5)10-6, (0.16 a 0.7) 10-6, (0.16 a 0.8)10-6 y (0.2 a 1.05)10-6 para cada peso de neonato respectivamente. No obstante, asumir que los recién nacidos y fetos son igualmente susceptibles a los efectos carcinogénicos de la radiación implica una sobreestimación del riesgo. Primero por que la irradiación en útero implica exposición de cuerpo completo del feto, mientras que una radiografía neonatal implica solo una exposición parcial. Segundo, no se conoce si bebes con una tensión de oxígeno más alta que los fetos tienen un mayor riesgo de carcinogénesis a partir de la radiación.

Los resultados muestran que el riesgo debido a irradiación neonatal sea bastante bajo, y se considera que es sustancialmente sobrepesado por el beneficio clínico de la radiografía en valorar el progreso de un bebe enfermo.

No obstante, el riesgo vs. beneficio de cada radiografía es importante y debe ser considerado cuidadosamente, ya que los efectos de la radiación son acumulativos.

COMPARACION CON DATOS PUBLICADOS PREVIAMENTE

Nuestros datos pueden compararse con datos publicados para intentar delinear protocolos para reducir las dosis. La tabla 3 resume una comparación entre técnicas radiográficas, (DSE) media, y la (EI) media por radiografía en el presente estudios y en otros publicados, para pacientes neonatales con un peso promedio de 1.7 Kg. Nuestro valor podrá ser mejorado si alejáramos la fuente de Rx de la superficie del paciente a 100 cm, pero esto está imposibilitado de efectuarlo por impedimento del equipo.

Esta comparación muestra un rango de dosis cuando se varían las técnicas radiográficas.

No obstante la recomendación del uso de la técnica de alto voltaje, se usa al igual que en otras partes del mundo la técnica de voltajes bajos. Debe recordarse que el voltaje radiográfico efectivo depende del tipo y edad del generador de Rx. No todos los generadores permiten usar tiempos cortos de exposición tan necesarios para técnicas de alto kilovoltaje.

Probablemente el factor más importante a tener en cuenta en la técnica radiográfica es la cuidadosa colimación del campo de radiación al área de interés. Personal técnico adecuadamente entrenados deberían efectuar las exploraciones radiográficas de neonatos, de modo que el número de radiografías repetidas se reduce al mínimo absoluto y alcanzar los estándares de radioprotección más elevados.

# IV. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en esta investigación nos demuestran

1) En cuanto al equipamiento:  debemos

-Profundizar los controles de calidad, los cuales

permitirán,

-Evaluar la dosis a la que están expuestos los        pacientes y el personal,

-Corregir las fallas diagnósticos más precisos mejorando la calidad de la imagen

2) En cuanto a las técnicas

-Es necesario trabajar  con material de primera calidad conscientizando a nuestros superiores de ello,

-Los procedimientos técnicos nos demuestran que la colimación es la  herramienta fundamental de protección , está en nuestras manos utilizarla,

-El concepto A.L.A.R.A. debe existir en cada práctica radiolólogica que realicemos

3) En cuanto al personal,

-Nosotros los técnicos Radiólogos desempeñamos un rol central y crítico, siendo nuestra responsabilidad orientar la radiología  al diagnóstico, esto conduce a revisar y adaptar al medio criterios de calidad útiles en radiología diagnóstica, para asegurar estándares óptimos en la imagen y minimizar por sobre todo la dosis de irradiación  a nuestros pacientes como así también al personal ocupacionalmente expuesto,

-El trabajo multidisciplinario es esencial en la evaluación y corrección de procedimientos de rutina,

-La unanimidad de criterios entre los diferentes profesionales involucrados en estos procedimientos  nos ha permitido realizar esta investigación.

-Con este trabajo pretendemos implementar un protocolo para estas patologías, que no solo contemple los procedimientos técnicos si no que involucre además los aspectos físicos y médicos .

# VI. REFERENCIAS

- Chapple CL, Faulkner K, Hunter EW. Energy imparted to neonates during X-ray examinations in a special care baby unit. Br J Radiol 1994;67: 366-70

- Wall BF, Harrison RM, Spiers FW. Patient dosimetry techniques in diagnostic radiology. Institute of Physical Sciences in Medicine, Report No 53 (1988). York, UK: IPEM, 1988.

- Armpilia CI, Fife IAJ, Croasdale PL. Radiation dose quantities and risk in neonates in a special care baby unit. Br J Radiol 2002;75: 590-595.

- Hart D, Jones DG, Wall BF. Coefficients for estimating effective doses from paediatric X-ray examiations. NRPB R279. Chilton: HMSO, 1996.

- Wraith CM, Martin CJ, Stockdale JN, Mac Donald S, Farquhar B. An investigation into techniques for reducing doses from neo-natal radiographic examinations. Br J Radiol 1995; 68: 1074-82.

- Mc Perland BJ, Gorka W, Lee R, Lewall DB, Omojola MF. Radiology in the neonatal intensive care unit dose reduction and image quality. Br J Radiol 1996; 69: 929-937.

- European Commission. European guidelines on quality criteria for diagnostic radiografic images in peadiatrics, Report EUR 16261 EN. Brussels CEC, 1996.

- Hart D, Wall BF, Schrimpton PC, Bungay DR, Dance DR. Reference doses and patient size in paediatric radiology. NRPB R318; Chilton: HMSO, 2000.

- International Commission on Radiological Protection. 1990. Recomendations of the ICRP, Publication 60. Oxford, UK: Pergamon, 1991.

- Smith WL, Gresham E, Berg R, Hobson L, Franken EA, Smith JA. A practical method for monitoring diagnostic radiation dosage in the newborn nursery, Radiology 1979; 132: 189 – 191.

- Robinson A, Dellagrammaticas HD. Radiation Doses to neonates requiring intensive care. Br J Radiol 1983; 56: 397-400.

- Fletcher EWL, Bum JD, Draper G. The risk of diagnostic radiation of the newborn. Br J Radiol 1986; 59: 165-170.

- Faulkner K, Barry JL, Smalley P. Radiation dose to neonates on a special care baby unit. Br J Radiol 1989; 62: 230-233.